附件

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 苏州赛诺秀医疗器械有限公司 | 美国赛诺秀公司 | Vectus | 09-2017 35-1598 | 江苏省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 紧急激光终止器 |
| 2 | 超声洁牙机 | 上海思创医疗器械有限公司 | E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. | miniPiezon | 2017 Device:AT37037 Handpiece:CC363326 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.输入功率 |
| 3 | 一次性使用手术衣 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 大号1200mm×1150mm | 2019年04月01日 20190401 | 吉林省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.胀破强力-干态（产品关键区域）；2.胀破强力-湿态（产品关键区域） |
| 4 | 一次性使用手术衣 | 江西省德安县人民医院 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 中号 | 20181202 | 江西省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.断裂强力-干态（产品关键区域）；2.断裂强力-湿态（产品关键区域） |
| 5 | 一次性使用手术衣 | 弋阳县人民医院 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 中号 | 2018年07月09日 2018年07月09日 | 江西省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 抗渗水性（产品非关键区域） |
| 6 | 一次性使用无菌手术衣 | 鹤壁煤业（集团）有限责任公司总医院 | 长东医疗器械集团有限公司 | L | 2018年12月2日 181202 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.胀破强力-干态（产品关键区域）；2.胀破强力-湿态（产品关键区域） |
| 7 | 一次性手术衣 | 洛阳新区人民医院 | 新乡市荣军医疗器械有限公司 | / | 2017年12月8日 20171206 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 断裂强力-干态（产品关键区域） |
| 8 | 一次性无菌手术衣 | 晋中市中医院 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 120×120 | 18080118 | 山西省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.胀破强力-干态（产品关键区域）；2.胀破强力-湿态（产品关键区域）；3.断裂强力-干态（产品关键区域）；4.断裂强力-湿态（产品关键区域） |
| 9 | 空心纤维透析器 | 山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司 | 山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司 | HD-140 | 20190119 20190104 | 山西省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 清除率 |
| 10 | 脱脂棉球 | 兰溪市人民医院 | 慈溪市华宝医疗用品工贸发展有限公司 | 无菌型 0.3g | 2019.01.12 | 浙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 酸碱度 |
| 11 | 脱脂棉球 | 秦皇岛民乐医药连锁有限责任公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.5g | 20180806 20180806 | 河北省药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 下沉时间 |
| 12 | 脱脂棉球 | 黑龙江省安邦经贸有限公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.5g | 20181008 20181008 | 黑龙江省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 下沉时间 |
| 13 | 脱脂棉球 | 临海市欧健医疗器械有限公司 | 振德医疗用品股份有限公司 | 0.1g 50g/袋 | 20180709 20180709 | 浙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.下沉时间；2.吸水量 |
| 14 | 医用棉球 | 湖北航天医院 | 河南戈尔医疗器械有限公司 | 中号 | 2018年12月12日 14181212 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 酸碱度 |
| 15 | 医用棉球 | 湖北中泰商贸有限公司 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 小号 | 2018年12月2日 002181201 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 16 | 医用棉球 | 武汉市第三医院 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 小号 | 2018年11月3日 002181101 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 17 | 医用棉球 | 武汉市第三医院 | 河南新飘安高科股份有限公司 | 中号 | 2018年12月2日 002181201 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 18 | 医用棉球 | 嘉兴市第一医院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 2018年10月08日 184133 | 浙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 表面活性物质 |
| 19 | 医用棉球 | 衢州市中医医院 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 0.2克 50粒 | 2018年11月25日 18112516 | 浙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 表面活性物质 |
| 20 | 医用棉球 | 鄂州二医院有限公司 | 新乡市华康卫材有限公司 | 小号 | 2018年11月4日 18110438 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 21 | 医用棉球 | 昆明市儿童医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 小号 | 2019年1月6日 19010609 | 云南省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 22 | 医用棉球 | 襄阳市福润医疗器械有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 小号 | 2018年12月8日 18120809 | 湖北省药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 表面活性物质 |
| 23 | 医用棉球 | 淮安市妇幼保健院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 中号 | 2018年10月26日 18102609 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 表面活性物质 |
| 24 | 医用棉球 | 南华大学附属第一医院 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 中号 | 2018年12月2日 181202695 | 湖南省药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 酸碱度 |
| 25 | 医用脱脂棉球 | 泰州市永宏卫生材料有限公司 | 泰州市永宏卫生材料有限公司 | 1g/粒 | 2018年06日08日 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.下沉时间；2.吸水量 |
| 26 | 医用脱脂棉球 | 扬州市宇成医疗器械有限公司 | 扬州市宇成医疗器械有限公司 | 0.3g 灭菌型 | 20190121 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 表面活性物质 |
| 27 | 医用脱脂棉球 | 扬州市妇幼保健院 | 扬州市宇成医疗器械有限公司 | 2g 灭菌型 | 20190320 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 表面活性物质 |