医疗机构药物基因检测实验室建设指南

Construction Guidelines for drug gene testing laboratory in medical institutions

（草案）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

DB34

ICS 11.120.01

CCS C 25

DB 34/T XXXX—XXXX

安徽地方标准

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院﹚提出。

本文件由安徽省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院），蚌埠医科大学第一附属医院，安徽省公共卫生临床中心（安徽医科大学第一附属医院北区），合肥市第二人民医院，合肥国研汉因检测科技有限公司，安徽康泽生物技术有限公司，西安天隆科技有限公司。

本文件主要起草人：史天陆等。

医疗机构药物基因检测实验室建设指南

范围

本文件确立了医疗机构药物基因检测实验室建设原则，并规范了药物基因检测实验室建设的环境、场地与分区、设施设备与试剂、信息系统、人员、管理制度、安全、质量控制要求。

本文件适用于医疗机构药物基因检测实验室的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 药物基因检测 pharmacogenetic testing

通过特定的分子生物学检测手段，对人体药物代谢酶和效应靶点基因进行检测，以此预测患者对药物的反应性（包括药物疗效和不良反应发生风险），从而有利于协助临床在药物品种选择、剂量调整及 联合用药等方面制订患者个体化用药方案的一种检测技术。

- 3.2

- 临床检验实验室 clinical testing laboratory

是指对取自临床的各种标本进行生物学、微生物学、免疫学、化学、血液免疫学、血液学、生物物理学、细胞学等检验，并为临床提供医学检验服务的场所。

符号缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SOP：标准作业程序（Standard Operating Procedure）

PCR：聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction）

DNA：脱氧核糖核酸（DeoxyriboNucleic Acid）

RNA：核糖核酸（Ribonucleic Acid）

HIS：医院信息系统（hospital information system）

建设原则

- 5.1 科学性

应科学合理，优化场地分区、设施设备与试剂、信息系统及人员的配置资源，提高综合利用效益。

- 5.2 规范性

应遵循各项法律法规，编制规范合理的规章制度，加强规范化管理。

- 5.3 前瞻性

应建立适应科技发展的实验室管理模式，发挥行业引领的先进性与前瞻性。

- 5.4 安全性

应建立必要的生物、设备、人员、消防及信息安全管理措施。

- 6  建设内容

- 6.1环境

- 6.1.1空气（通风、气压）

试剂准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区在物理空间上完全相互独立，应当处于完全的分隔状态，不能有空气的直接相通。每个分区应设置缓冲区和缓冲走廊，相邻的工作区域设置传递窗。应采用空气过滤系统，样本制备区中进行核酸提取操作应在生物安全柜中进行。空气流向依次按照试剂准备区、标本制备区、产物扩增区、产物分析区进行流动。宜安装空气过滤系统和负压排风装置。

- 6.1.2温湿度

环境温湿度应符合医疗机构临床检验实验室管理的相关要求。

- 6.2 场地与分区

- 6.2.1应有充足的空间开展检测工作，面积不低于50m2；

- 6.2.2应有独立且完全隔离的工作区域，包括试剂准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区，各区域面积不小于8m2，设立缓冲区，有独立的通风设施和明确标识。各工作区域功能为：

a) 试剂准备区：试剂的贮存、分装及制备，以及离心管、吸头等消耗品的贮存和准备；

b) 标本制备区：核酸(RNA、DNA)提取、配置PCR反应体系；

c) 扩增区：基因扩增及检测；

d) 扩增产物分析区：扩增片段的进一步分析测定，如杂交、酶切电泳、变性高效液相分析、测序等。

根据使用仪器的功能，区域可适当合并。如使用基因测序仪或荧光原位杂交仪，试剂准备区、标本制备区、扩增区、扩增产物分析区必须独立存在；如使用实时荧光PCR仪，扩增区、扩增产物分析区可合并；如使用样本处理、核酸提取及扩增检测为一体的自动化分析仪，则标本制备区、扩增区、扩增产物分析区可合并。

- 6.3 设施设备与试剂

- 6.3.1 设施

基础设施包括但不限于：

a) 通风系统：负压通风系统；

b) 操作台：中央实验台、边台实验台、洗涤台；

c) 洁净设备：超净工作台、生物安全柜、不锈钢传递窗；

d) 水斗系列：洗眼器、紧急冲淋器、实验室专用水龙头；

e) 安全设施：灭火器、消防栓、防火毯、消防沙箱。

- 6.3.2 设备

各分区主要设备包括但不限于：

a) 试剂准备区：如混匀仪，掌上离心机等；

b) 标本制备区：如核酸提取仪、全自动核酸分析系统、医用冰箱等；

c) 扩增区：如基因扩增仪，荧光定量PCR仪等；

d）扩增产物分析区：如杂交仪，基因测序仪等。

注：根据使用仪器功能，区域适当合并的实验室，保证仪器设备符合实验室功能基本需求，设备类型及数量与检测平台及服务量相适应。设备列表可参见附录A。

- 6.3.3 试剂

包括但不限于：

——提取样本核酸的试剂；

——目标基因扩增及检测的试剂；

注：药物基因检测相关试剂应符合医疗器械注册管理要求。

- 6.4 信息系统

应配备标本检验管理系统和实验室管理系统：

- 标本检验管理系统具备样本的核收、信息采集、质量控制、管理报告生成、数据查询及统计分析等功能；

- 实验室管理系统具备实验室技术人员操作权限的管理、人员档案管理、设备使用与维护、耗材储存管理以及数据备份等功能；

- 应与HIS实现对接。

- 6.5 人员

6.5.1 应具有药学或生物医学等相关专业知识背景，及相应的专业技术岗位任职资格；

6.5.2 应通过卫生行政部门指定机构组织的相关培训考核，并定期参加相关技术培训。

- 6.6 管理制度

6.6.1 人事管理  应建立考勤、交接班及节假日值班管理制度；

6.6.2 岗位管理  应建立员工岗位职责及管理规范；

6.6.3 档案管理  应建立药物基因检测实验相关程序文件、SOP文件、实验报告等档案的管理制度；

6.6.4 设施设备及试剂管理  应建立设施设备运行、维护相关管理制度，试剂入库、存储及使用管理制度。

6.6.5 信息管理  应配备临床实验室信息系统相关的检验管理、报告管理及质控管理制度。

6.6.6 安全管理  应建立实验室生物安全，危险化学品安全，设施设备操作安全，消防安全及信息安全等相关管理制度，医疗废弃物处理应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求。

- 6.7安全

6.7.1 生物安全  生物安全设施及防护应符合GB 19489的要求，实验室应满足生物安全实验室二级标准。

6.7.2 设施设备安全  设备安装、调试要按照标准要求操作，并且定期进行校准。所有仪器设备应有明显标识，包括仪器设备管理标识和状态标识。若仪器设备出现故障，应立即停止使用，并加上故障标识。故障修复后的设备必须经校准/检定（验证）或检测，满足要求后方能再次投入使用，并留存相应记录。

6.7.3 人员安全  应熟练掌握实验室安全应急预案及处理办法，实验操作中应完全按照SOP规范操作，完善进出登记，与实验无关的人员不得随意进出。

6.7.4 消防安全  消防设施应符合GB50016的规定。应在明显位置张贴实验室平面图，标注逃生路线。应张贴用电、用水和防火等安全警示标志。实验室内所有区域内不应吸烟。所有楼层应安装烟感报警器，并配有相应灭火装置。

- 6.8 质量控制

6.8.1 应建立完善的质量管理体系，对实验室人员、仪器设备、试剂耗材、样本、实验方法、实验环境以及检测能力等进行全面规范、验证和评估。

6.8.2 应规范开展质量控制活动，进行室内质控、室间质评等，并对质量进行持续改进。

6.8.3 应进行实验过程的质量控制，包括样品的代表性、实验操作的规范性、试剂质量的稳定性等。

6.8.4 应进行实验结果的质量控制，如重复性实验，阳性对照品检测等。

附录A

（资料性）

医疗机构药物基因检测实验室设备

| 分区 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 试剂准备区 | 超净工作台 |  |
|  | 移液器 |  |
|  | 掌上离心机 |  |
|  | 可调式混匀仪 |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  |
| 标本制备区 | 生物安全柜 |  |
|  | 移液器 |  |
|  | 掌上离心机 |  |
|  | 医用冷藏冷冻箱 |  |
|  | 全自动核酸提取仪 |  |
|  | 紫外线消毒车 |  |
| 扩增区 | 荧光定量PCR仪 |  |
|  | 基因扩增仪 |  |
|  | 紫外线消毒车 |  |
| 扩增产物分析区 | 电泳仪 |  |
|  | 杂交仪 |  |
|  | 基因测序仪 |  |
|  | 移液器 |  |
|  | 紫外线消毒车 |  |
| 洗消间 | 立式压力蒸汽灭菌锅 |  |

注：区域适当合并的实验室，保证仪器设备符合实验室功能基本需求，设备类型及数量与检测平台及服务量相适应

参考文献

[1]《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 国卫医发〔2003〕36号

[2]《医疗机构临床实验室管理办法》 卫医发〔2006〕73号

[3]《血站实验室质量管理规范》 卫医发〔2006〕183号

[4]《医疗质量控制中心管理办法（试行）》 卫医政发〔2009〕51号

[5]《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》 卫办医政发〔2010〕194号

[6]《医学实验室质量和能力认可准则》 ISO 15189: 2012, IDT.

[7]李艳，李金明. 《个体化医疗中的临床分子诊断》 人民卫生出版社 2013年8月.

[8]《药物代谢酶和药物作用靶点基因检测技术指南（试行）》 国卫医医护便函〔2015〕240号

[9]《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》 国卫医发〔2016〕37号

[10]《检测和校准实验室能力的通用要求》 ISO/IEC 17025: 2017.

[11] [11]王志伟, 袁明利, 代超, 等. 临床实验室规划设计、建设施工的基本原则[J]. 医疗卫生装备, 2017, 38(7): 119-124.

[12]《医疗机构临床实验室管理办法（2020年修订）》 卫医发〔2020〕73号

[13]《医疗机构管理条例（2022年修订）》 国务院令〔2022〕752号

[14]《医疗废物管理条例》 国务院令〔2022〕380号